珠海市第三人民医院医疗器械清洗消毒服务委托第三方机构采购项目

市场调研需求书

- 一、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 每年服务费 | 三年服务费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温灭菌器械清洗消毒灭菌 | 万元/年 | 万元/年 |
| 2 | 敷料代灭菌 |  |  |
| 3 | 仅消毒物品处理 |  |  |
| 4 | 提供器械篮筐、转运工具 |  |  |
| 5 | 应急服务 |  |  |
| 6 | 物流收送服务 |  |  |

1.服务费用说明：中标人对使用追溯系统对器械处理数量进行精准计数。年度器械处理数量以第一合同年度实际的器械处理数量为基准数，从第二合同年度开始，清洗消毒器械总数量相对于基准数上下浮动不超过5%的（即实际数/基准数-1≦5%），则维持第一合同年度服务费；当清洗消毒器械数量相对于基准数上下浮动超过5%（即实际数/基准数-1＞5%），则：合同年度服务费用=第一合同年度服务费*实际数/基准数。

- 2.报价要求: 投标报价包含清洗、灭菌及包装所需的材料、包内外指示卡（代灭菌包除外）、各类化学、生物监测包及监测所需的相应设备、包外标签、运输、税收、利润等。

3.

| 内容 | 2023年总量 | 2024年总量 |
| --- | --- | --- |
| 总包数 | 25244 | 24832 |
| 总件数 | 62367 | 57793 |
| 灭菌件数 | 49815 | 40204 |
| 消毒物品件数 | 12552 | 17589 |
| 备注：此数据为近两年年消毒数量，仅作为参考。 |  |  |

- 二、项目服务内容及要求

- 服务内容：

- 全流程清洗消毒灭菌服务：可复用的诊疗器械、器具进行回收、分类、清洗、消毒、包装和压力蒸汽灭菌。

- 敷料灭菌服务：对已经清洗合格的医用敷料，按医院要求折叠包装，进行压力蒸汽灭菌服务。

- 监测验证服务：依据 WS 310.3-2016 完成常规监测项目，并根据客户需求提供相关报告。

- 转运接收服务：

- 院外物流运送由中标人负责。

- 物流配送至医院各分部供应室中转站，同一院区内物流由医院完成,送院外消毒灭菌中心处理前可复用的诊疗器械、器具需完成预处理(即目视条件下无明显可见污渍)。采购单位对精密及贵重器械运输前做好相关保护，加锐器保护套及使用专用器械盒装载，避免运输中造成损坏。

- 管理咨询服务：医院灭菌转移过程支持与咨询,医院供应室中转站流程咨询，医院供应室中转站人员培训。

- IT 服务：单包追溯，库存信息管理,生产信息报表。

- 质量管理审核：医院灭菌物品处理信息审査；医院灭菌物品监测信息审査；工厂 ISO13485 质量体系；符合 WS 310-2016 标准服务审核。

- 运送和收取安排

（1）运送和收取频率每天至少1次，根据业务量的需要，双方可协商物流运送的时间和频率，双方协商物流运送的时间和频率。所有用来运送清洁物品和回收使用后物品的物流转运箱或转运车必须为采购人批准指定转运设备。采购人应该提供足够的可复用的诊疗器械、器具库存以保持在该运送时间条件下服务的正常运转。

（2）采购人应当在收取地点和按照约定的频率确保准备好所有用于再处理的可复用的诊疗器械、器具, 且中标人将对此等物品及时进行具体的再处理,然后将其运返至约定的收取地点。采购人应确保在使用之后、被中标人收取之前，所有可复用的诊疗器械、器具应当被放置于正确的、符合规格要求的可复用的诊疗器 械、器具包盘中。再将可复用的诊疗器械、器具装入中标人提供的转运箱或转运车之前，带有明显血迹或污渍的可复用的诊疗器械、器具应当由采购人进行预清洗。中标人将指派专业的作业人员在采购人指定的污染物品暂存间，统一回收、清点、检查可复用的诊疗器械，转载转运箱或转运车，在污染物品暂存间清点中，中标人对可复用的诊疗器械、器具数量及完整性有疑议的，可向采购人提出，由采购人负责解决；双方交接后，待物品回收至中标人的作业区域内，在高清监控摄像头下打开转运箱或转运车，并对回收回来的可复用诊疗器械，进行清点、初检、预处理，并按流程进入清洗处理环节，在交接后，中标人对可复用的诊疗器械、器具包中待清洗物品数量或完整性有异议的，由中标人负责解决。

（3）所有产品的运送和收取地点需详细的列出,中标人需要将使用过的产品及可复用的诊疗器械、器具收取回，然后将产品进行清洗、消毒、检査、包装和灭菌后将无菌的物品运送回供应室中转站。

（4）产品将根据双方所达成一致的运送时间表运回供应室中转站。受制于中标人的质量体系及考虑到产品处理过程中出现无法预见的突发问题的相关处理，中标人确保至少 100%的回收可复用的诊疗器械、器具能够在双方同意的时间内完成灭菌处理并送回采购人。产品的回送将根据运送时间表确定。

（5）加急服务：6小时（不含物流时间，中标人每月提供1次免费加急服务）。

（6）中标人免费协助采购人进行与消毒供应相关的资质审核和认证。

- 所有的品包处理时的每一个流程进行追溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产名称）、使用科室和器械的数量、处理时间、及清洗消毒器的炉次及运行参数、灭菌方式、灭菌炉号炉次、灭菌运行参数、灭菌日期、失效日期及清洗、包装、灭菌操作者等信息；能完成与我院信息系统的对接（连接信息端口费用均由中标人承担）。

- 中标人员工按照行业标准进行相关岗位认证，持证上岗，员工须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

- 对回收的所有可重复使用的器械、器具、物品进行接收、分类（清点）、清洗、消毒、干燥、检查与保养、包装、灭菌、监测、发放步骤。

- 根据产品规格要求对器械包、其他辅助包进行准备、检查、包装和灭菌。

- 根据医院使用要求与外来器械供应商签订消毒灭菌合同，按照外来器械要求实施管理，确保外来器械的清洗、消毒、灭菌、运输、生物监测工作按质按时完成。

- 使用合适并已通过验证的方法对各种医疗器械包、敷料包以及各类器具进行处理，且处理后的物品使用性能完好及灭菌符合国家及行业标准。

- 所有的器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产品包处理时的每一个流程进行追溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（名称）、使用科室和器械的数量、处理时间、及清洗消毒器的炉次及运行参数、灭菌方式、灭菌炉号炉次、灭菌运行参数、灭菌日期、失效日期及清洗、包装、灭菌操作者等信息；能完成与我院信息系统的对接.

- 有器械的报废和维修的管理机制。

- 临床回收器械由采购方回收至医院指定的暂存点，供应商到医院指定的暂存点回收、清点、检查器械，双方当面交接，发现器械丢失或损坏，责任由采购人承担。采购人在需使用开包1小时内发现器械丢失或损坏，由中标人承担赔偿责任。

- 中标人员工按照行业标准进行相关岗位认证，持证上岗，员工须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

- 运送的物品清单应每次随产品一同提交给采购人，相对应的服务对账单也需要每月提交给采购人，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。

14.运送的物品在医院与中标人公司运输过程中发生损坏或遗失，中标人应提供运输过程对器械保护的处理措施，采购人有权追究相关职责及赔偿。

三、服务质量要求

1.质量标准：

（1）中标人按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的三个标准，即第一部分：管理规范编号WS 310.1-2016；第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范编号WS 310.2-2016；第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准编号WS 310.3-2016。对上述供应对象的可重复使用的手术器械、器械包盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包、科室器械包和其他可循环处理的物品按照其清洗消毒灭菌要求对其进行处理，并保证符合规范标准。当上述国家或行业标准更新后应符合更新后的国家医院消毒供应中心标准。如果出现因为违反行业标准而出现的所有问题，由中标人承担所有责任。

（2）中标人按照医院临床业务需求，能按协议准时、准确、安全的为采购单位提供服务，以确保临床业务工作的正常运行。

（3）中标人有满足清洗、消毒、灭菌要求的设备、设施与消毒剂（包括但不限于压力水枪、压力气枪、无油空气压缩机、干燥设备及相应清洗用品、扫码设备等），按照行业规范对设备及消毒液进行检测或监测，并提供检测报告。

（4）中标人所提供的医用耗材、消毒隔离相关产品符合国家的有关要求，证件齐全，质量和来源可追溯。

（5）中标人需按照行业相关规范接受行业相关行政主管部门的各种有关消毒灭菌工作的检查，检查结果报备采购单位。

2.记录

（1）质量管理需遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准（即WS310.1-2016； WS310.2-2016和 WS310.3-2016）提供文字记录和质量控制数据，每月备份交采购单位存档。若中标人服务不到位或管理质量不符合招标文件要求，因此造成采购单位损失的，由中标人负责赔偿。

（2）手术器械包内将附有一份产品目录清单，清单内将列出包内的每样产品，目录清单留有在产品被使用后供检验人员签字确认的栏目。

（3）运送的中标人发货单应该每次随产品一同提交给采购单位。相对应的服务对账单也需要每月提交给采购单位，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。

3.报告和器械包打包

所有附着中标人条形码的器械包都将通过一个计算机信息化报告系统对该产品包处理时的每一个流程进行追溯。该系统可以对产品进行追踪，并可为采购单位提供服务报告，以便采购单位可以对服务质量的完成水平与合同要求进行核对。报告可以提供诸如所处理的器械包的数量等信息。

4.质量保证

中标人对提供的产品承担质量保证责任。当服务的任何方面或所提供的产品出现问题时，采购单位可按照招标文件的要求向中标人提出。

5.可复用的诊疗器械、器具的状况和修理

采购单位有责任鉴别并决定器械是否已经不适宜继续使用并决定器械是否需要修理。中标人需要将其认为无法继续使用的器械告知采购单位。器械更换由采购单位确定。中标人将尽量确保在切实可行的条件下将可复用的诊疗器械、器具使用条件保持在优质水平。中标人对损坏的器械、器具进行认定并且需要将情况向采购单位授权的联系专员进行书面通报并将该书面报告存档。对器械修理需要通过采购单位授权人批准通过后中标人才可将损坏的器械送给经双方认可的修理公司进行修理。修理器械所产生的成本将会由采购单位承担（器械维修费、运输费用不被包含在本合同内）。

6.监控系统

（1）中标人将为使用此项服务的采购单位提供该服务的服务报告表，主要的目的是帮助采购单位对此项服务进行实时的监督和反馈。当服务的任何方面或所提供的器械出现任何问题时，采购单位将情况填写在服务报告表中。填完后的服务报告表将会交至中标人，其目的是为了对合同的完成情况进行监督和改进。在对采购单位提交的情况进行调査后,中标人应将调査结果、所导致错误的原因等以及相关部门需要采取的相应的改善措施报告给采购单位。

（2）为了协助采购单位监控中标人的服务完成质量，中标人应该在需要的时候为采购单位提供服务报告,中标人不得对提供信息、导出信息及信息分析向采购单位收取费用。

7.质量要求

（1）清洗要求：

1）中标人的工作人员应该完全掌握各类物品人工清洗或机械清洗工作流程和质量要求;每件器械做到彻底清洁，目视每件器械无污垢、无锈迹。

2）采购单位每周对器械清洗的清洁度进行抽查，根据实际情况进行分析整改，要求清洗合格率达98%以上。

3）在清洗环节由于中标人的工作人员对器械物品清洗方式、方法有误导致物品故障损坏或小零件丢失的，应按物品的原价格赔偿。

（2）包装要求：

1）中标人的工作人员应完全掌握各类器械清洁检查和功能检查的方法和质量。

2）包装人员正确掌握包装工作流程及质量标准。手术包包装实行双人复核，装配前检查各类包装器械的清洁度及功能；装配好的器械物品齐全、摆放合理，摞放的器皿间应用吸湿布、医用吸水纸等隔开，剪刀和血管钳等轴节类器械不应完全锁扣，管腔类物品应盘绕放置，保持管腔通畅，精细器械、锐器等应采取保护措施；包内中心部位放置化学指示卡，包外化学指示胶带长度、包的体积、重量、松紧度适宜、包外标识清楚完整。

3）手术器械包体积标准（体积≤30cm*30cm*50cm；重量标准：器械包不超过7公斤，敷料包重量不超过5公斤）。

4）正确执行待灭菌物品装载、灭菌过程监测、卸载工作流程及质量标准。每天灭菌前执行灭菌器的安全检查、BD测试并双人复核，双人确认批次灭菌过程化学及物理监测或生物监测结果。

5）灭菌效果监测资料完整，数据准确，植入物灭菌执行生物监测结果阴性放行,灭菌合格率100%。

6）操作高压灭菌器的人员持证上岗，定期接受培训。

（3）发放要求：

1）手术器械包发放记录有可追溯性。

2）有空气、物表消毒监测及记录。

3）有清洗、消毒、灭菌效果监测及记录。

4）所有发放的物品必需检查其包装及标签的完整性，确保没有湿包及破包，并做到临床科室物品发放准确无误。

5）如在运输过程中发生问题导致器械的损坏或遗失应按原价格赔偿。

6）要求每次物品发放的时间不超过招标文件要求的时间。

8.应急医疗器械及服务要求

（1）器械为中标人具有所有权的物品，提供采购人使用时无污染、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）中标人提供的器械符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

（3）应急医疗器械服务期间要求：中标人提供的应急医疗器械必须满足采购人的使用需求，采购人确保正确使用器械，否则造成的一切损失经双方协商鉴定后由失责方承担。

- 四、可复用的诊疗器械、器具

1.所有权

用于本协议约定服务的采购单位交给中标人的所有可复用的诊疗器械、器具和设备的所有权不发生转移，仍归采购单位所有。

2.器械包及产品单

（1）在服务开始前，器械规格清单应由双方约定并签署。

（2）采购单位应向中标人提供所能提供的所有器械的生产商说明，且保持所有与生产商有关的最新信息可以获得。

3.物件器械丟失处理方法：

临床回收器械由采购单位回收至医院指定的暂存点，中标人到医院指定的暂存点回收器械，双方当面清点、交接后，回收器械运输至中标人供应中心，发现器械丢失或损坏，责任由中标单位承担。采购单位在使用开包1小时内发现器械丢失或损坏（采购人提供照片证据），由中标人承担赔偿责任。

（1）在服务过程中,双方均需要对清洗、灭菌的器械或设备在各自的责任范围内尽各自的义务并承担责任。责任方须承担一切在其责任范围内所造成的关于器械的损坏或丟失所产生的成本，责任方须尽快对该器械或设备进行更换或修理,若因器械更换或修理而耽误使用所造成的损失，由责任方承担。

（2）需清洗的器械在采购单位中转区进行交接时发现器械损坏或丢失由采购单位负责更换或修理；在采购单位污染物品暂存间交接完毕的后续环节发现器械不合格由中标人更换或维修。

（3）采购单位在打开已灭菌的器械未进行使用时发现器械损坏或丢失，由采购单位电话联系中标人客服并填写服务报告表、拍照，由中标人负责更换或维修。

- 五、其他要求：

1、中标人应按行业标准及规范配置人员岗位，并报采购人备案。

2、中标人应提供运输过程对器械保护的处理措施，采购人将建立相关条款保证采购人的器械数量、质量等。

3、中标人在中标后应建立“停水、停电时无菌包处理的应急预案”、“大型灾害急需无菌物品应急预案”、“无菌物品延迟发放的应急预案”、“生物监测阳性、物口召回的应急预案”等，健全急包处理的应急预案以及补偿机制，并报采购人备案。

4、中标人应严格遵循行业及法律法规的标准要求，医院消毒卫生标准（GB 15982-2012）、医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS310.3-2016)的要求，对消毒灭菌物品的质量监测采用检测机构为有资质的第三方进行每季度进行监测3件〜5件有代表性的物品（如湿化瓶、洗眼器、呼吸机管道等），提供检测报告报采购人。对灭菌物品的检测中标人不随意检测，中标人原因导致器械损坏应按价给予赔偿给采购人。

5、采购人定期对第三方消毒供应中心进行现场质量控制，中标人对存在问题迅速给予整改。

6、交接器械如有发现异常当面核实，交接后产生问题应由中标人负责。

考核要求：

器械清洗消毒服务机构季度及年度考核表

| 序号 | 考核项目 |  | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度情况 | 医疗消毒供应中心质量管理体系 | 应当依据ISO9001，YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》等建立并实时医疗消毒供应中心质量管理体系 | 15分 | 对四个层次质量文件进行核查每发现一处不规范扣1分 |  |
| 2 | 人员 | 人员配置 | 是否按照《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》的规定设置相应的专业及持证上岗人员 | 10分 | 每发现缺少1个关键岗位人员设置扣1分 |  |
| 3 |  | 培训考核制度及实施 | 应建立有完善的人员培训考核制度 | 10分 | 核查考核制度及考核培训记录，每发现1项不符合要求扣1分 |  |
| 4 | 信息化质量追溯 | 使用信息化追溯系统软件 | 应采用数字化信息系统进行管理，对器械清洗、消毒、灭菌全流程进行追，做到质量可追溯 | 15分 | 抽查各环节质量追溯记录，如发现1处没有记录，扣2分 |  |
| 5 | 服务质量考核 | 器械灭菌后送回及时率 | 服务机构应按照双方约定时间按时将灭菌后器械送回 | 6分 | 每发现一次不准时扣0.5分（不可抗力因素影响除外） |  |
| 6 |  | 清洗合格率 | 清洗合格率应达到99% | 4分 | 根据质量抽查结果进行评分 |  |
| 7 |  | 无菌物品合格率 | 无菌物品合格率应达到99% | 5分 | 根据质量抽查结果进行评分 |  |
| 8 |  | 包装合格率 | 器械包包装符合规范要求应达到99% | 5分 | 根据质量抽查结果进行评分 |  |
| 9 |  | 应急响应情况 | 每次急诊器械急消应及时响应 | 10分 | 每出现1次不及时响应扣1分 |  |
| 10 | 民意满意度情况 | 院内医生及护士的满意度调查情况 | 根据满意度的评分作为考核依据 | 10 | 满意度调查的满意率每少10%扣1分 |  |
| 11 | 其他有关规定 | 投诉情况 | 有效投诉（属服务范围内的） | 5 | 一次0.5分 |  |
| 12 |  | 整改情况 | 未按规定进行整改 | 5 | 一次0.5分 |  |

注：1.以实际情况检查为准，不符合标准的适当扣分，并记录好问题的详细情况。检查人员检查评分并记录整理后归档。

2.采购人每个季度开展服务满意调查，若综合满意度低于90分，采购人有权令中标人限期整改，整改时限为十个日历日；若中标人整改后考核再次综合满意度仍低于90分，采购人有权终止合同。

3.服务期限：签订日起三年，采取1+1+1的模式，服务考核通过（若年度综合满意度≥90分）可续签一年，共可续签2次（共计三年）或预算用完（以先到者为准）。