	项目
	维护保养内容

	药盒
	确认药盒有无损坏及表面清洁

	
	药盒及面板的标识是否清晰、变更

	
	药盒落药情况

	
	药盒挡板松动或者变形

	储药柜
	落药通道的表面清洁

	
	抽拉柜的滑轨润滑情况

	
	5个风扇（包括包装部1个）运转情况

	
	蜂鸣器状态(P系列有此功能)

	
	药柜状态指示灯运行状态（U、P系列有此功能）

	翻板及药品收集
	翻板部位的表面清洁及润滑情况

	
	翻板的位置修正

	
	翻板各处连接螺丝状态

	
	药品收集部的表面清洁及轨道润滑情况

	备用药槽部
	备用药槽的表面清洁及轨道润滑情况

	
	备用药槽栅板打开关、闭位置修正

	
	各限位开关位置修正

	
	各驱动和输送皮带磨损情况及齿轮磨损情况

	
	备用药槽LED显示灯(P系列有此功能)

	打印部
	打印机工作和打印效果修复

	
	打印磁头的表面清洁、损伤修复

	
	打印磁头助推器工作状态

	
	打印机驱动皮带破损修复

	
	打印机各辊清洁及表面破损修复

	包装及出口输送部
	包装部的各个工作位置修正

	
	包材盘的制动部修正或者修复

	
	驱动主轴电机皮带和编码器皮带运行及磨损修复

	
	塑封机构温度及位置修正或者修复及表面清洁

	
	纵、横向塑封弹簧状态

	
	驱动轴上各个凸轮和齿轮的螺丝状态

	
	驱动轴各凸轮表面润滑情况

	
	活门位置情况及表面清洁

	
	活门连杆连接状态

	
	药品溢出报警装置清洁

	
	滑动杆磨损情况及清洁

	
	走纸槽的位置检查及清洁

	
	药袋补偿机构光电管的状态和表面清洁

	
	药袋补偿机构加紧棍的状态及磨损修复

	
	裁刀部工作状态修正或者修复

	
	输送皮带速度检查

	
	输送皮带破损修复

	
	输送扭矩修正

	
	输送装置轨道润滑情况

	
	药袋整体塑封及裁切状态

	报警检查
	缺纸报警

	
	缺墨报警

	
	打印头扳起报警

	
	加热报警

	
	包装部拉出报警

	
	药品溢出报警

	
	收集部拉出报警（U、P系列有此功能）

	
	侧面开启报警（U、P系列有此功能）

	
	输出部拉出报警（U、P系列有此功能）

	
	包装部门开启报警（U、P系列有此功能）

	电气

系统
	各部位电机常规检查

	
	各部位光电管常规检查

	
	配电箱的常规检查

	运行状况
	整机运行状态

	软件
	数据备份与清理

	整机
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