| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 药盒 | 确认药盒有无损坏及表面清洁 |
|  | 药盒及面板的标识是否清晰、变更 |
|  | 药盒落药情况 |
|  | 药盒挡板松动或者变形 |
| 储药柜 | 落药通道的表面清洁 |
|  | 抽拉柜的滑轨润滑情况 |
|  | 5个风扇（包括包装部1个）运转情况 |
|  | 蜂鸣器状态(P系列有此功能) |
|  | 药柜状态指示灯运行状态（U、P系列有此功能） |
| 翻板及药品收集 | 翻板部位的表面清洁及润滑情况 |
|  | 翻板的位置修正 |
|  | 翻板各处连接螺丝状态 |
|  | 药品收集部的表面清洁及轨道润滑情况 |
| 备用药槽部 | 备用药槽的表面清洁及轨道润滑情况 |
|  | 备用药槽栅板打开关、闭位置修正 |
|  | 各限位开关位置修正 |
|  | 各驱动和输送皮带磨损情况及齿轮磨损情况 |
|  | 备用药槽LED显示灯(P系列有此功能) |
| 打印部 | 打印机工作和打印效果修复 |
|  | 打印磁头的表面清洁、损伤修复 |
|  | 打印磁头助推器工作状态 |
|  | 打印机驱动皮带破损修复 |
|  | 打印机各辊清洁及表面破损修复 |
| 包装及出口输送部 | 包装部的各个工作位置修正 |
|  | 包材盘的制动部修正或者修复 |
|  | 驱动主轴电机皮带和编码器皮带运行及磨损修复 |
|  | 塑封机构温度及位置修正或者修复及表面清洁 |
|  | 纵、横向塑封弹簧状态 |
|  | 驱动轴上各个凸轮和齿轮的螺丝状态 |
|  | 驱动轴各凸轮表面润滑情况 |
|  | 活门位置情况及表面清洁 |
|  | 活门连杆连接状态 |
|  | 药品溢出报警装置清洁 |
|  | 滑动杆磨损情况及清洁 |
|  | 走纸槽的位置检查及清洁 |
|  | 药袋补偿机构光电管的状态和表面清洁 |
|  | 药袋补偿机构加紧棍的状态及磨损修复 |
|  | 裁刀部工作状态修正或者修复 |
|  | 输送皮带速度检查 |
|  | 输送皮带破损修复 |
|  | 输送扭矩修正 |
|  | 输送装置轨道润滑情况 |
|  | 药袋整体塑封及裁切状态 |
| 报警检查 | 缺纸报警 |
|  | 缺墨报警 |
|  | 打印头扳起报警 |
|  | 加热报警 |
|  | 包装部拉出报警 |
|  | 药品溢出报警 |
|  | 收集部拉出报警（U、P系列有此功能） |
|  | 侧面开启报警（U、P系列有此功能） |
|  | 输出部拉出报警（U、P系列有此功能） |
|  | 包装部门开启报警（U、P系列有此功能） |
| 电气 系统 | 各部位电机常规检查 |
|  | 各部位光电管常规检查 |
|  | 配电箱的常规检查 |
| 运行状况 | 整机运行状态 |
| 软件 | 数据备份与清理 |
| 整机 | 内外部灰尘清理 |